武 汉 工 商 学 院
招（议）标文件
[image: ]
 
招标项目名称: 实验中心标准化供气系统建设项目        
编      号: G2026-24                           
 
武汉工商学院招投标办公室
二○二六年七月
第一部分   招（议）标邀请
根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的实验中心标准化供气系统建设项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。
一、招标项目名称：实验中心标准化供气系统建设项目
[bookmark: _GoBack]2026年7月22日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件   200元 （该费用收取后概不退还）。
递交标书费的账户信息:
支付宝账号：13995699032  户名：杜老师
（请备注清楚单位名称及所投项目名称）
每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金  壹万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。
递交投标保证金的账户信息：
户  名：武汉工商学院
开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270
二、投标截止时间：
投标单位于2026年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。
付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。
工期：以招标方要求时间为准。
开标时间及地点：另行通知。
招标单位：武汉工商学院
执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号
联 系 人：商务部分：胡老师  027-88147040/15871758771
              技术部分：肖老师  13296517015


[bookmark: _Toc310528355][bookmark: _Toc355795126][bookmark: _Toc311463004][bookmark: _Toc516597096]第二部分   投标须知
一、招标方式：邀请招标、议评开标。
二、投标者要求及相关说明：
1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。
2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。
三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。
四、投标书内容：
1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；
2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；
3、故障响应时间及服务承诺细则；
4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩。
5、中标单位需提供原厂针对本次项目的授权书及售后服务承诺函。
6、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）
7、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。
五、开标与评标：
1、开标时间和地点：另行通知。
2、属于下列情况之一者视为废标：
2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。
2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。
2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。
3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。
4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。
5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。
六、中标与签订合同
1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。
2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。
3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。
4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。
七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。
八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。



















第三部分  技术要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	功能参数

	1
	单瓶气瓶柜
	套
	4
	名称：单瓶全钢结构气瓶柜
1.外部尺寸规格（H*W*D）：不低于1800*480*450MM，双层防爆气瓶柜，板厚不低于1.0mm
2.柜体：采用≥1mm优质冷轧钢板，投标时提供原材料产品质量证明书。双层防火钢板构造、全焊接，两层钢板之间有绝缘层.
3.气路孔：柜体侧面设有气路孔，适用不同规格的气瓶柜且保证柜内气体流动；
4.锁具：三点联动闭锁安全的保护柜内物品、预留挂锁扣（可配挂锁）
5.卡圈:气瓶卡圈应为钢制抱箍；
6.柜内部抱箍可以上下两个高度调节 ，便于存放不同规格的钢瓶 ；
7.报警器：报警装置可识别：可燃式气体(如甲烷、乙炔、煤气、氢气)等，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警，选用工业级探头及控制面板，探头提供防爆合格证；
8.报警+排风系统：设定气体探测自动报警系统的浓度报警阀值 ，如遇气体泄漏，当探测浓度值达到或超过设定报警阀值时系统会自动报警蜂鸣，同时系统联动风机，风机自动开启并排风，显示屏可显示气体浓度；
9.防爆柜提供耐腐蚀测试报告、防爆测试报告、耐火测试报告、EN认证、ROHS证书、CE认证。

	2
	双瓶气瓶柜
	套
	6
	名称：双瓶全钢结构气瓶柜
1.外部尺寸规格（H*W*D）：不低于1800*900*450MM双层防爆气瓶柜，板厚不低于1.0mm
2.柜体：采用≥1mm优质冷轧钢板，投标时提供原材料产品质量证明书。双层防火钢板构造、全焊接，两层钢板之间有绝缘层.
3.气路孔：柜体侧面设有气路孔，适用不同规格的气瓶柜且保证柜内气体流动；
4.锁具：三点联动闭锁安全的保护柜内物品、预留挂锁扣（可配挂锁）
5.卡圈:气瓶卡圈应为钢制抱箍；
6.柜内部抱箍可以上下两个高度调节 ，便于存放不同规格的钢瓶 ；
7.报警器：报警装置可识别：可燃式气体(如甲烷、乙炔、煤气、氢气)等，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警，选用工业级探头及控制面板，探头提供防爆合格证；
8.报警+排风系统：设定气体探测自动报警系统的浓度报警阀值 ，如遇气体泄漏，当探测浓度值达到或超过设定报警阀值时系统会自动报警蜂鸣，同时系统联动风机，风机自动开启并排风，显示屏可显示气体浓度；
9.防爆柜提供耐腐蚀测试报告、防爆测试报告、耐火测试报告、EN认证、ROHS证书、CE认证。

	3
	单瓶供气系统
	套
	14
	规格：单瓶控制面板，内含：高压隔膜阀1套，一级调压阀1套，排空高压隔膜阀1套，进气压力表1套，出气压力表1套。
2.材质：不锈钢 SS316L，BA级
3.说明：可根据需求调节压力，恒压恒流输出。所有材料必须ss 316L材质，提供第三方检测报告。

	4
	双瓶供气系统
	套
	1
	1.材质:不锈钢 SS316L，BA级
2.内含：输入阀2套、排空阀2套、调压阀1套、压力表3套、固定面板1套等全部材料（需要配置2套电加热）；
3.说明:半自动切换的连续型供气装置，功能：当一侧钢瓶用空后自动切换到另一侧供气，保证系统连续供气，全自动切换运行，无人工参与，提供厂家产品责任险保险证明（有效期内）。

	5
	高压软管
	根
	16
	材质：不锈钢316L
功能：连接钢瓶与切换面板
结构包括：进气口配有钢瓶接头与钢瓶连接，出气口配有接头与切换面板连接。
最高承受压力：300bar
进/出口气螺纹：1/4""NPT(F)
长度：1米

	6
	钢瓶接头
	个
	13
	规格：G5/8-RH；材质：不锈钢SS316L，BA级；耐压：25MPa；

	7
	钢瓶接头
	个
	2
	规格：W21.8-LH；材质：不锈钢SS316L，BA级；耐压：25MPa；

	8
	钢瓶接头
	个
	1
	规格：(C2H2)专用夹具；材质：不锈钢SS316L，BA级；耐压：25MPa；

	9
	终端控制面板
	套
	22
	规格：终端控制面板。
材质：不锈钢SS316L，BA级 内含：终端调压阀1套，压力表1套，终端隔膜阀/球阀1套
说明：内含特性所有材料均采用SS 316L材质。

	10
	焊接三通
	个
	3
	1/4”TEE SS 316L BA

	11
	不锈钢管道
	米
	200
	规格：1/4”；材质：不锈钢SS316L，BA级，外径：6.35mm；壁厚：0.89mm；管道耐压：25MPa； 

	12
	管卡
	个
	200
	材质：铝合金材质；管道配套，一米一个

	13
	管道支架
	项
	1
	管道支架五金等。

	14
	终端接头
	个
	22
	规格：1/8"-1/4"OD卡套直通；材质：不锈钢SS316L，BA级

	15
	回火防止器
	个
	10
	规格：1/4“；材质：不锈钢SS 316L BA，耐压：25MPa；特性：用于防止管路回火至气源，截断管道明火进入气瓶； 

	16
	泄漏报警主机
	套
	1
	当气体发生泄漏时，气体监测探测器探测到气体发生泄漏发出声光报警，立即发送报警信号至泄漏报警主机，同时发送信号至防爆联动风机，至防爆联动风机运作大功率排风；同时泄漏报警主机发出声光报警，发送警示短信至管理人员及企业，微信传输警示短信至管理人员及企业，通知相关人员进行紧急处理；在中控室的管理人员可以通过液晶显示屏幕观察泄漏气体的具体房间以及气体种类、浓度，观察准确泄漏地点，以保障应急处理人员能够第一时间了解事故地点具体危害信息，最后根据已知信息制定具体合理的解决处理方案，安全、高效的解决气体泄漏事故。与原实验室安全平台系统对接。

	17
	紧急切断阀
	套
	3
	当发生气体泄漏时，通过探头检测浓度超过设定值发出报警后，联动电磁阀、气动阀等进行紧急切断，避免事故范围扩大，控制事故影响，减少事故损失。

	18
	其他
	项
	1
	管道标识及气体标识及使用说明，焊接用气体，管道吹扫，保压测试。

	19
	排风管道/配件
	项
	1
	PP材质，设备排风通过排风管路与试剂柜排风口连接，并且按照试剂类型分系统进行处理；材质：采用厚度≥3.5mm阻燃PP材质管道，管道长度根据现场布局情况制作。PP管道阻燃级别，可耐酸碱腐蚀、耐有机溶剂蒸汽腐蚀、耐老化，含安装、开孔

	20
	智能监测系统
	套
	1
	把泄露报警主机的信息接入实验教学中心信息化平台
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